Caiet de sarcini

Specificatii tehnice

Ecocardiograf cu sonda transtoracica si abdominal Doppler

Cantitatea solicitata: 1 bucata

| DESCRIERE GENERALĂ Ecograf multidisciplinar, stationar, performant conceput pentru examinari abdominale, ale sistemului vascular, transcraniale, cardiace si pentru părti moi. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 CARACTERISTICI DE ERGONOMIE SI INTERFATA DE UTILIZARE |  |  |  |
| 1.2.1 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALE |  |  |  |
| CONFIGURATIE SI CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE | DA | NU | CONFORMITATE (pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice) |
| Ecograful trebuie să fie de dimensiuni reduse: Nu mai mult de 140 x70x50cm ; +/-10% |  |  |  |
| Greutatea nu trebuie să depasească 40kg ; +/-10% |  |  |  |
| 1.2.2 CARACTERISTICI ELECTRICE SI DE CONSUM |  |  |  |
| Alimentare: 100 - 240VCA, 50Hz |  |  |  |
| Consumul maxim al sistemului cu tot cu accesorii să nu depasească 300 VA |  |  |  |
| 1.2.3 DESCRIEREA CONSOLEI |  |  |  |
| Monitor LCD cu diagonală de minim 15 ‘’ |  |  |  |
| 1.2.4 INTERFAȚA CU UTILIZATORUL |  |  |  |
| Interfata software trebuie să poată fi editabilă pentru crearea unor profiluri individuale de utilizator. |  |  |  |
| 1.3 MODURI DE OPERARE |  |  |  |
| M, M Color, |  |  |  |
| B (2D), Armonice |  |  |  |
| Doppler Color, Pulsat, Power directional, Continuu |  |  |  |
| Posibilitate de upgrade cu 3D Freehand |  |  |  |
| Sistemul trebuie să poată functiona cu 3 moduri de lucru active în acelasi timp (triplex) |  |  |  |
| 1.4 FORMAREA PROCESAREA SI STOCAREA IMAGINII |  |  |  |
| 1.4.1 FORMAREA IMAGINII |  |  |  |
| 1.4.1.1 CARACTERISTICI ALE SONDELOR |  |  |  |
| Echipamentul trebuie sa poata scana pana la minim 33 cm |  |  |  |
| Adancimea minima de scanare trebuie sa fie: mimim 1 cm |  |  |  |
| 1.4.1.2 TIPURI DE SONDE |  |  |  |
| Echipamentul trebuie să dispuna de sonde de tip: |  |  |  |
| Convex, linear, microconvex endocavitar, arie fazata transtoracic |  |  |  |
| 1.4.2 PROCESAREA IMAGINII |  |  |  |
| Functie de mărire a imaginii |  |  |  |
| Ecograful trebuie să ofere o tehnica de procesare a imaginii prin analiza comparativa a tuturor pixelilor ce formeaza imaginile, in relatie cu pixelii din imediata vecinatate, avand ca rezultat îmbunatatirea calitatii imaginii. |  |  |  |
| Echipamentul trebuie să aiba posibilitatea lărgirii campului vizual la functionarea cu transductori lineari pentru afisarea pe ecran a unor zone suplimentare de tesut – imagine trapezoidală. |  |  |  |
| Echipamentul trebuie să poată achizitiona si afisa pe ecran zone largi de scanare – imagine panoramică |  |  |  |
| Permite modificarea liniară a coeficientului de amplificare în functie de ecogenitatea structurii analizate si timp. |  |  |  |
| Echipamentul trebuie să poată afisa pe ecran în timp real atât imaginea bidimensională nativă, obtinută prin emisia semnalelor acustice într-un singur plan, cât si imaginea rezultată prin sumarea ecourilor obtinute în urma emisiei semnalelor acustice în mai multe planuri. Cel putin 9 unghiuri diferite |  |  |  |
| Ecograful trebuie să aibă capacitatea de înclinare a planului scanării liniare (in 2D): cu scopul de vizualizare a unor zone suplimentare de tesut |  |  |  |
| 1.4.3 STOCAREA IMAGINII |  |  |  |
| Ecograful trebuie să permită stocarea de date în format brut. |  |  |  |
| Arhitectura de lucru cu date brute trebuie să permită postprocesarea următorilor parametri pentru imaginile stocate în memoria de lungă durată : - Optimizare automată a imaginii în scala de gri - Optimizare automată a compensării în timp a amplificării - Amplificarea generală pentru modul 2D - Amplificarea generală pentru modurile Doppler de culoare - Corectia de unghi pentru imaginile Doppler spectral - Modificarea pozitiei liniei de bază pentru imaginile Doppler spectral - Schimbarea hărtilor de gri si de culoare pentru toate modurile de lucru |  |  |  |
| Ecograful trebuie să permită stocarea de date în modul înghetat, permanent, în format ciclic, în memoria temporară de tip CINE si pe memoria de lungă durată. |  |  |  |
| Ecograful trebuie să permită salvarea datelor în format brut, în memoria de lungă durată HDD. |  |  |  |
| Informațiile stocate în baza de date de pacienți trebuie să poată fi exportate cel puțin în urmatoarele formate: - format brut - format DICOM - WMV(MPEG4) si JPEG pentru imagini statice - AVI pentru secvențe CINE |  |  |  |
| 1.4.3.1 CARACTERISTICILE MEMORIEI CINE |  |  |  |
| Secvențele CINE trebuie să poată fi vizualizate în mod dual și în 4 imagini simultan |  |  |  |
| Buclă CINE de cel puțin 128 MB |  |  |  |
| 1.4.3.2 CARACTERISTICILE MEMORIEI DE LUNGĂ DURATĂ |  |  |  |
| Dimensiunea totală a spatiului de stocare fie de cel putin 500 GB |  |  |  |
| Ecograful trebuie să permită stocarea de informații în memoria de lungă durată în urmatoarele formate: DICOM – compresat/necompresat, singular și multiframe 3D/4D cu sau fără date brute JPEG, WMV (MPEG 4) și AVI |  |  |  |
| 1.4.4 POST-PROCESAREA IMAGINII |  |  |  |
| Functia de mărire a imaginii să fie valabilă și după apăsarea butonului « freeze ». |  |  |  |
| Posibilitatea reglării următorilor parametrii pentru imaginile deja stocate (postprocesare): - Creșterea logaritmică a coeficientului de amplificare - Creșterea liniară a coeficientului de amplificare - Amplificare în mod Doppler Color - Reglarea gamei Dinamice - Ajustarea nivelului de reducere a zgomotului - Modificare hărților de gri - Modificarea hărților de culoare |  |  |  |
| Echipamentul trebuie să poată face achiziții 3D freehand |  |  |  |
| Autocorecția de unghi în modul pulsat să fie disponibilă și după încetarea prelevarii de date |  |  |  |
| În modul de post procesare să permită inversia spectrului de culoare la doppler-ul spectral |  |  |  |
| 1.5 MANAGEMENTUL BAZELOR DE DATE |  |  |  |
| Echipamentul trebuie să dispună de o bază de date de pacienți ce trebuie să poată stoca: - Nume, prenume, ID - Tipul examinării și datele demografice specifice - Imagini statice 2D în format brut - Bucle CINE 2D în format brut - Secvențe CINE de Volum în timp real în format brut |  |  |  |
| Echipamentul trebuie să poată genera și tipări rapoarte pentru fiecare tip de aplicație inclusă în configurație: abdomen, părți moi, vascular, |  |  |  |
| 1.6 TEHNOLOGII ȘI PROGRAME DE EXAMINARE SPECIALE |  |  |  |
| Echipamentul trebuie să afișeze informația în mod dual screen cu contorizare separată pe fiecare afișaj |  |  |  |
| Soft dedicat pentru afișarea scanării cu generare de protocoale în vederea optimizării fluxului de lucru |  |  |  |
| Echipamentul trebuie sa dispuna de un modul integrat care să prezinte utilizatorului tehnicile de baza pentru scanare cu afisarea grafica a pozitiei sondei si a imaginii clinice |  |  |  |
| Posibilitate de upgrade cu program vascular de măsurare automată a indicelui intima-media |  |  |  |
| 1.7 MASURATORI SI CALCULE |  |  |  |
| Măsurători generice de distante(diamentru mediu folicular) arii, volume, velocitati, timp |  |  |  |
| Măsurători, calcule, adnotari pe bucla CINE |  |  |  |
| Calcule automate Doppler pentru PS, ED, RI, PI, HR |  |  |  |
| Echipamentul trebuie sa dispuna de masuratori semiautomate pentru calculul: BPD, HC, FL, AC. |  |  |  |
| 1.8 CONECTIVITATE ȘI TRANSFER DE DATE |  |  |  |
| Ecograful trebuie să permită conectarea la rețea prin cablu UTP/FTP cu conector de tipul RJ45 |  |  |  |
| Ecograful trebuie să permită transferul datelor în format DICOM 3.0 |  |  |  |
| Ecograful trebuie să permită conexiune pentru transferul datelor minim 3 porturi USB 2.0 |  |  |  |
| 1.9 PERIFERICE |  |  |  |
| Ecograful trebuie să permită atașarea imprimantelor video, inkjet/laser |  |  |  |
| Ecograful trebuie să permită atașarea unui conector de picior preprogramabil |  |  |  |
| 2.CONFIGURAȚIE DE LIVRARE |  |  |  |
| Ecograf multidisciplinar, staționar, de înaltă performanță conceput pentru examinări abdominale, ale sistemului vascular, transcraniale, cardiace și pentru părți moi, care îndeplinește toate solicitările exprimate la capitolul 1 |  |  |  |
| 2.1 CONSOLA ECOGRAFULUI |  |  |  |
| Sistem activ care să permită utilizarea sondelor pentru toate aplicatiile prezentate mai sus |  |  |  |
| 2.1.1 MODURI DE LUCRU DISPONIBILE |  |  |  |
| Moduri de lucru disponibile: M, M color, B (fundamental și armonic), Doppler de culoare (color și power), Doppler Spectral pulsat, Doppler Continuu |  |  |  |
| Mod de lucru care să permită compunerea spațială a imaginilor achiziționate în 2D |  |  |  |
| Tehnică de îmbunătățire a imaginii prin analiza pixelilor componenți |  |  |  |
| Optimizare automată a imaginii în modul 2D (scala de gri și TGC) |  |  |  |
| Optimizarea automată în modul Doppler Spectral |  |  |  |
| Calcule Doppler în timp real |  |  |  |
| 2.2 SONDE INCLUSE ÎN CONFIGURAȚIA DE LIVRARE |  |  |  |
| 1 buc. sondă sectorială arie fazată pentru aplicații cardiace, abdominale, cu banda de frecventa 1.8 - 4 MHz, camp de vizualizare min 120 de grade, amprenta minima 27X19 mm |  |  |  |
| 1 buc. sondă convexă pentru aplicații abdominale,, cu banda de frecventa 2 - 5 MHz, camp de vizualizare minim 55 de grade, amprenta minima 18X66 mm |  |  |  |
| 1buc. imprimantă termică de înaltă rezoluție alb negru format A6 |  |  |  |
| 3. LIVRARE / TRANSPORT/ INSTALARE |  |  |  |
| Livrarea: maxim 40 zile de la semnarea contractului Furnizorul are obligatia de a asigura transportul si montarea aparatului/aparatelor la sediul autoritatii contractante |  |  |  |
| 3.2 INSTRUIRE PERSONAL/ CONFORMITATE/ SERVICE/ GARANTIE |  |  |  |
| Instruirea personalului- personal medical la locul de functionare se va face gratuit prin grija furnizorului |  |  |  |
| Asistenta de aplicatii pe perioada de garantie- gratuit |  |  |  |
| 3.3 INSTALARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE - gratuit prin grija furnizorului, la sediul beneficiarului |  |  |  |
| Manual de operare in limba engleza si in romana |  |  |  |

Vizat									Intocmit

Director Medical						Sef sectie Cardiologie

Dr.Alina Lupu							Prof.Dr. Adina Ionac